附件：

实验室安全检查典型隐患列表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **责任单位** | **隐患描述** | **隐患图片** |
| 航空学院MA09-701 | 液氮未盖紧密封或使用不合理，存在液氮泄露现象 | 9bd8d72dab129cc7bf3e9206c452e73a328a8dc29e32ff60a691d2b087b794 |
| 管式炉中堆放易燃物；实验室环境杂乱 | 588490553417458911d5b77b3f8465bIMG_256354c96998a4b26dc3f37612dcb9f8b6210cfb8b6bbaf8351a4d00722c7b64e |
| 能源与动力学院MC15-110 | 实验室环境杂乱，卫生条件较差，易燃物堆积 | IMG_256IMG_256IMG_256IMG_256 |
| 能源与动力学院MC15-111 | 设备开关置于地上且无固定和保护措施，实验室环境杂乱，线束混乱 | IMG_256IMG_256IMG_256IMG_256 |
| 自动化学院 JD09-420 | 易燃物堆积 | IMG_256 |
| 自动化学院 JD12-C102 | 实验室环境杂乱，逃生通道堵塞，易燃物堆积；存在实验室饮食现象；配置试剂无标签 | IMG_256IMG_256IMG_256IMG_256IMG_256 |
| 电子信息工程学院JD12-A407 | 易燃物堆积 | IMG_256 |
| 机电学院MA04-112 | 化学品存储不规范，存在化学品叠放现象；配置试剂无标签 | IMG_256IMG_256 |
| 机电学院MA06-222B | 存在实验室饮食现象；实验室环境杂乱；配置试剂无标签 | IMG_256IMG_256IMG_256 |
| 化学品存储不规范，存在一般危化品未存放在化学品柜中 | IMG_256 |
| 机电学院MA15-518 | 锂电池存放不规范 | d6016f26e338822d39e84c60427fc6e |
| 材料科学与技术学院JA12-301 | 化学品标签信息不准确，标签显示为84消毒液，经询问实际桶内液体为工业酒精 | IMG_256IMG_256 |
| 材料科学与技术学院JA12-601 | 气瓶阀门无法关闭，气瓶与高温设备过近；实验室环境杂乱 | IMG_256IMG_256 |
| 民航学院  JA08-109 | 未及时办理实验室变更流程 | IMG_256IMG_256 |
| 人文与社会科学学院JD07-225 | 模拟法庭控制室内电源线杂乱，易燃物堆积 | IMG_256IMG_256 |
| 航天学院JD11-107、JD11-204 | 实验室环境杂乱，易燃物堆积 | IMG_256IMG_256  IMG_256 |
| 计算机科学与技术学院  JD12-A107、JD12-A207b | 使用旧国标接线板；易燃物堆积 | IMG_256IMG_256 |
| 物理学院  JA17-131 | 危废暂存区设置不规范，缺少废液相容表和防渗漏托盘 | IMG_256IMG_256 |
| 大学生创业中心JD06-423、426、506 | 房间环境杂乱，易燃物堆积，逃生通道堵塞 | IMG_256IMG_256IMG_256IMG_256 |
| 国际前沿科学研究院MA16-106 | 未通过实验室设置申请审批即开展实验活动 | IMG_256IMG_256 |